“逸海卓诚”牌系列水表使用说明书

——DN15~DN300冷、热水水表

制造计量器具许可证—津制 00000703

- 冷水水表执行标准：GB/T778－2009，热水水表执行标准：JB/T8802－1998立式水表、阀控水表、远传水表执行企业标准（等效采用GB/T778－2009或JB/T8802－1998）

- 卫生批准号：京卫水字（2006）JS第1480号。

- 本说明书适用于下列产品

LXS(R)－15~150旋翼式(热)水表      LXS(R)－15~150－MC旋翼脉冲式远传（热）水表      LXSL－15~150旋翼立式水表

LXL(R)－50~300水平螺翼式(热)水表  LXL(R)－50~300－MC水平螺翼脉冲式远传（热）水表  LXR－50~200垂直螺翼式水表

LXSG－15~150旋翼干式水表         LXLG/C－50~300水平螺翼式干式/可拆式水表

- 用途：本水表专用于计量流经自来水管道的水体积总量。

- 主要技术参数

5.1最大允许工作压力：等于1Mpa

5.2最大允许温度：冷水水表为为30℃，热水水表为90℃

5.3计量特性：从包括最小流量在内至不包括分界流量的低区中的最大允许误差冷、热水水表为±5%；从包括分界流量在内至包括过载流量的高区中的最大允许误差冷水水表为±2%，热水水表为±3%.

5.4DN15－150水平旋翼式冷（热）水表主要性能参数与外型尺寸：

| 水表代号N | 公称口径DN | 长度 mm | 宽度mm | 高度 mm | 常用流量m3/h | 分界流量 |  | 最小流量 |  | 连接螺纹 |  | 远传水表高度mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  | 接管 | 螺母 |  |
|  |  |  |  |  |  | A | B | A | B |  |  |  |
| N1.5 | 15 | 165 | 96 | 104/110 | 1.5 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | R1/2 | G3/4 | 114 |
| N2.5 | 20 | 195 | 96 | 106/113 | 2.5 | 0.25 | 0.20 | 0.1 | 0.05 | R3/4 | G1 | 116 |
| N3.5 | 25 | 225 | 100 | 115 | 3.5 | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | R1 | G11/4 | 125 |
| N6 | 32 | 230 | 100 | 115 | 6 | 0.60 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | R11/4 | G11/2 |  |
| N10 | 40 | 245 | 124 | 155 | 10 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | R11/2 | G2 | 170 |
| N15 | 50 | 280 | 160 | 175 | 15 | 4.50 | 3.00 | 1.20 | 0.45 | 法兰连接按 GB4216.4 |  | 190 |
| N20 | 65 | 280 | 180 | 180 | 20 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 0.6 |  |  |  |
| N30 | 80 | 370 | 282 | 255 | 30 | 9.0 | 6.0 | 2.4 | 0.9 |  |  | 270 |
| N50 | 100 | 370 | 286 | 275 | 50 | 15 | 10 | 4.0 | 1.5 |  |  | 290 |
| N100 | 150 | 500 | 406 | 368 | 100 | 30 | 20 | 8.0 | 3.0 |  |  | 383 |
| 注：“/110※”、“/113※”分别为LXSG－15、LXSG－20旋翼干式磁传水表高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.2DN80-300可拆式水平螺翼式冷（热）水表主要性能参数与外形尺寸：

| 水表代号N | 公称口径DN | 长度 mm | 宽度mm | 高度 mm | 常用流量m3/h | 分界流量 | 最小流量 | 连接方式 | 远传水表高度mm | 脉冲常量 | 脉冲式远传水表接线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1级 | 1级 |  |  |  |  |
| N40 | 80 | 225 | 195 | 240 | 40 | 2.016 | 1.26 | 法兰连接按 GB4216.4 | 255 | 1m3/h | 红线：信号+ 蓝线：信号- 白线：公共端 |
| N60 | 100 | 250 | 215 | 250 | 60 | 3.2 | 2 |  | 265 | 1m3/h |  |
| N150 | 150 | 300 | 280 | 308 | 150 | 8 | 5 |  | 323 | 1m3/h |  |
| N250 | 200 | 350 | 335 | 360 | 250 | 12.8 | 8 |  | 375 | 1m3/h |  |
| N350 | 300 | 500 | 445 | 456 | 1000 | 32 | 20 |  | 460 | 1m3/h |  |

6、安装与使用注意事项：

6.1选择水表口径应根据用水量大小以接近常用流量为宜。

6.2水表安装须根据水表标度盘上或铜罩子上的提示，有“H”标识的为水平安装，有“V”标识的为垂直安装，表壳箭头与管道水流方向一致，水表上游应装有控制阀门便于水表的维修。

6.3安装位置要避免曝晒、冰冻、污染和水淹。高寒地区应尽量避免装在户外，确需装在户外的水表，要采取防冻措施，以免水表冻裂。

6.4水表如安装在锅炉的进水口，应在水表的出水口端安装止回阀，且水表尽量大限度远离止回阀，以免金属管路导热和热水回流烫坏水表。

6.5水表在安装前，必须清除管道内的杂物。水表安装时，注意水表原连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表连接长否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正管路在同一轴线上，满足水表安装寸。

6.6安装DN80以上的大口径水表时（尤其是螺翼式水表），应将表安装在直线管路上，不要将水表安装在突然变化的高度位置上，如确实需要，应在水表上游保证有一定长的直管段，如果不能保证，则需在上游安装一个整直装置。为了避免砂石进入水表而把水表损坏，推荐在其上游加装过滤器。安装时应校验水平，以免水表在倾斜状态下工作，造成计量不准确。

6.7水表在长期使用过程中，若管道内有杂物、铁锈等沉积物难免会堵塞滤水网而影响供水和准确计量，如出现上述情况应与当地自来水公司取得联系并予以解决，不得自行拆装。

6.8湿式水表表玻璃下面有水或气泡属正常现象，不影响正常计量，干式水表无此现象。水表不使用时，指针如有微小转动，是由于管道中的水压不够稳定或其它原因引起的，建议在水表不使用时关闭水表上游的控制阀门。水表进水端装有止回阀的无此现象产生。

6.9由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，一切损失由安装者自负。

7、产品实行信誉承诺

7.1水表使用一年以内，如安装合理使用正确，确因产品质量引起的故障，在铅封完整的情况下本厂负责修理调换，并负担运（邮）费。

7.2凡使用我厂产品自行维修的单位，我厂供应维修配件，但需与我厂销售部门取得联系以便及时提供维修配件。

DN15~50旋翼式防倒转水表、DN15~50旋翼式防倒转远传水表顺装或反装时指针均为顺时针访转。各种型号规格的液封装，不受水质影响，能长期保持数字清晰且读数直观方便。

公司名称：北京逸海卓诚科技发展有限公司       地址：北京市顺义区北法信顺高路临10号        电话：400-088-1331 
    工厂名称：天津市逸海卓诚科技有限公司   地址：天津市保坻黄庄工业区    http://www.yhshuibiao.com   邮编：101301